## Lotto
ALLEGATO "3.B2"
Scheda riepilogativa caratteristiche tenciche
Sistema radiologico digitale occorrente alla UOC Radiologia Diagnostica e Interventistica del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1– quantità: 1
SPECIFICARE
FORNITORE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
Generatore di alta tensione e tavolo di comando
SPECIFICARE
Generatore ad alta frequenza , con potenza di circa 80 kW
Tensione massima non inferiore a 150 kVp
Corrente massima non inferiore a 800 mA
Tempo minimo di esposizione di 1 ms
Tecniche di esposizione manuali e semiautomatiche con esposimetro automatico con capacità di adattamento dei parametri di esposizione in funzione delle dimensioni del Paziente.
Elevato numero di protocolli di esposizione anatomicamente programmabili
Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 187/00
Complesso radiogeno
SPECIFICARE
Anodo rotante con velocità di circa 9000 giri/minuto
Doppia macchia focale di dimensioni ridotte
Capacità termica del complesso radiogeno non inferiore a 1.500.000 HU
Adeguato sistema di raffreddamento per garantire un utilizzo anche in situazioni di carichi di lavoro elevati
Il sistema dovrà essere dotato di soluzioni atte a garantire una significativa riduzione della dose per il paziente e per l’operatore
Programma pediatrico di ottimizzazione dei parametri
Diaframma limitatore di campo con regolazione manuale ed automatica
Collimatore automatico del fascio
Eventuale sistema di filtraggio per la riduzione delle radiazioni a bassa energia
Sistema di rilevazione
SPECIFICARE
Doppio detettore, uno per il tavolo orizzontale e l’altro per lo stativo verticale, di cui uno wireless.
Rivelatore digitale che permette anche acquisizioni in alta risoluzione per esami ossei,
Orientabile e con almeno un lato di dimensioni indicativamente di 40 cm;
Disponibilità di software di post-processing
Tecnologia allo stato solido, a conversione diretta
Massima risoluzione spaziale e massima Efficienza Quantica
Matrice attiva di dimensioni non inferiori a circa 2022*2022 pixel
Presenza di griglia antidiffusione removibile
Dotazione di almeno 1 monitor TFT/LCD di elevate dimensioni installato in sala comandi con le seguenti caratteristiche: elevata risoluzione e sistema antiriflesso
Tavolo porta paziente o barella
SPECIFICARE
Tavolo o barella radiotrasparente elevabile e con piano flottante a basso assorbimento
In grado di sopportare un carico massimo non inferiore a 210 Kg
Ampia escursione dei movimenti del piano in senso verticale
Completo di freni elettromagnetici con comando a pedale
Stativo
SPECIFICARE
Stativo pensile porta tubo con ampi movimenti trasversali e longitudinali
Modulo di comando integrato allo stativo pensile con ampia selezione dei parametri
Stativo a colonna con ampia escursione verticale (non inferiore a 140 cm) e con piano porta detettore orientabile fino a 90°
Possibilità di autocentratura e tracking automatico con la sorgente radiogena
Sistema di acquisizione digitale e visualizzazione delle immagini
SPECIFICARE
Dimensione matrice di acquisizione e visualizzazione non inferiore a 1024x1024
Massima risoluzione spaziale, con dimensioni ridotte dei pixel
Workstation ad elevata capacità di elaborazione e di memoria RAM non inferiore a 1GB
Monitor LCD a colori di dimensioni non inferiori a 19” per la visualizzazione delle immagini.
Ampia dotazione di moduli software per l’elaborazione digitale delle immagini e per la refertazione degli esami
Possibilità di operare a basso livello di dose RX erogata, con controllo automatico della dose stessa
Sistema dotato di interfaccia DICOM 3, che dovrà essere dotato almeno delle seguenti service class: DICOM STORE DICOM PRINT DICOM WORKLIST
Dotato di interfaccia hardware e software per l’integrazione con il sistema RIS/PACS aziendale e sistema di stampa su dispositivi CD/DVD e su pellicola.
L’Impresa dovrà garantire, a proprie cure e spese l’equipaggiamento di idoneo UPS dedicato per alimentare almeno il sistema informatico.
APPLICAZIONI OPZIONALI IN AGGIUNTA ALLE MINIME RICHIESTE
SPECIFICARE
Hardware e software per l’esecuzione di tomografie a bassissima dose (tomosintesi)
Software per studio toracico polmonare
Software per acquisizione ed elaborazione automatica di immagini composite per anatomie estese con movimenti automatici del portadetettore.
ALTRE CARATTERISTICHE
SPECIFICARE
Dimensioni e peso
Caratteristiche migliorative;
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Accessori forniti a corredo;
Accessori opzionali