## Lotto I
ALLEGATO 3.A1
Scheda riepilogativa caratteristiche tenciche
Lotto I - Apparecchiatura radiologica “flat panel” per diagnostica vascolare generale e tecniche interventistiche occorrente alla UOC Radiologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1 – quantità: 1
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
Caratteristiche tecniche minime dell’angiografo
GENERATORE RX
Generatore ad alta frequenza con potenza massima utile non inferiore a 100 kW
Selezione dei kV e dei mA in automatico sia in scopia che in grafia, per l’ottimizzazione della qualità delle immagini
Dotazione di scopia digitale pulsata con diversi livelli impostabili dall’operatore
Corrente massima in grafia: non inferiore a 800 mA
Corrente massima in scopia pulsata: non inferiore a 50 mA
Tempo di esposizione minimo: non superiore ad 1 ms
Circuito di raddrizzamento ad alta frequenza
STATIVO
Installazione a soffitto
Monoplanare multidirezionale ad arco isocentrico, con profondità dell’arco di almeno 90 cm
Ampia possibilità di rotazione ed angolazione con movimenti motorizzati ad alta velocità
Possibilità di effettuare acquisizioni rotazionali ad alta velocità per ricostruzioni 3D ed elaborazioni simil-TC
Rotazione intorno all’asse traverso in direzione cranio-caudale massima possibile
Rotazione intorno all’asse longitudinale in direzione LAO-RAO massima possibile
Dotato di sistema anticollisione
Distanza fuoco-detettore variabile con movimenti manuale e motorizzato
Possibilità di accesso al paziente sia dal lato destro che dal lato sinistro ed ampio range di posizionamento dell’arco intorno al paziente
Illuminazione del campo operatorio tramite lampada scialitica pensile, di ingombro ridotto;
Memorizzazione di un adeguato numero di proiezioni, preferibilmente a scelta dell’operatore, con posizionamento automatico dello stativo
Schermo di protezione pensile, mobile, a soffitto, costituito di vetro anti-x dello spessore di 2 mmPbeq @100 kV e di un gonnellino in gomma piombifera (o materiale equivalente) dello spessore di 0,5 mmPbeq @100 kV
COMPLESSO RADIOGENO E SISTEMI DI COLLIMAZIONE
Tubo radiogeno ad anodo rotante con almeno doppia macchia focale, preferibilmente tripla ed elevata velocità di rotazione
Dotato di controllo di griglia per la riduzione di dose, applicabile anche in scopia pulsata
Elevata capacità termica dell’anodo (non inferiore a 400 kHU) e del sistema tubo-guaina (non inferiore a 170 kHU)
Elevata dissipazione del complesso radiogeno, non inferiore a 2000 kHU/min
Unità di raffreddamento con scambiatore di calore
Dispositivo di controllo dello stato termico del complesso radiogeno con indicazioni per l’operatore
Collimatore automatico del fascio RX con disponibilità di filtri automatici per l’omogeneizzazione del campo.
Elevata possibilità di accesso al paziente
Dotato di sistema di monitoraggio della dose al paziente con visualizzazione dei valori durante la procedura e dei valori totali finali. Le grandezze dosimetriche da monitorare sono almeno i due indicatori: o CK Kerma in aria incidente cumulativo (Cumulative air Kerma, CK), al punto di riferimento Interventistico, espresso in mGy o KAP Prodotto kerma in aria-area o DAP Prodotto dose-area, espresso in Gycm2
Dotato di sistema di allarmi configurabili dei livelli di dose
Dotato di sistemi di ottimizzazione della dose erogata al paziente
Filtrazione addizionale per la riduzione delle radiazioni a bassa energia a paziente ed operatore
Filtri anatomici di contorno semitrasparenti
TAVOLO PORTAPAZIENTE
Piano in fibra di carbonio a basso assorbimento RX, di adeguata lunghezza, elevata resistenza ed ampio sbalzo
Ampi spostamenti longitudinali e trasversali; possibilità di effettuare, preferibilmente, movimenti di Trendelenburg – Anti-Trendelenburg e basculamenti laterali
Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato e distanza minima da terra non superiore ad 80 cm
Ampia rotazione intorno al fulcro per facilitare il trasferimento del paziente barellato sul tavolo e per agevolare un rapido accesso al paziente in caso di emergenza
Portata massima, al massimo sbalzo: non inferiore a 200 Kg
Opportuno sistema di frenaggio
Dispositivo per l’esecuzione di angiografie dinamiche tipo “angiografia del distretto periferico con tecnica bolus chase” o similari
Operatività possibile in sala da bordo tavolo e/o con telecomando IR
Dispositivo per l’esecuzione di angiografie dinamiche tipo “angiografia del distretto periferico con tecnica bolus chase” o similari
Operatività possibile in sala da bordo tavolo e/o con telecomando IR
Ecografo eventualmente integrato nell’apparecchiatura angiografica, corredato da sonde di profondità e di superficie e adattatore per agobiopsie
Lettino dotato di schermo anti-x in gomma piombifera o equivalente, laterale a tenda (sui due lati) con spessore non inferiore a 0,5mmPbeq @100 kV
Accessori: o Materassino; o Sistema di posizionamento e fissaggio del paziente (reggibraccia, cinghie ecc.); o Aste porta flebo con sistema di supporto ancorato ai piedi del lettino; o Vassoio portastrumenti.
SISTEMA DI ACQUISIZIONE, MEMORIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
Sistema digitale di acquisizione ed elaborazione delle immagini con matrice di almeno 2K
Matrice di visualizzazione con risoluzione massima di almeno 1024x1024, con la massima profondità di bit
Cadenza di acquisizione dinamica non inferiore a 15 immagini/sec
Cadenza di acquisizione sottratta non inferiore a 6 immagini/sec
Sistema di acquisizione con detettore digitale a matrice attiva di tipo “Flat Panel” con campo di vista utile di dimensioni non inferiori a 30*38 cm, senza introdurre limitazioni nell’approccio al paziente e nell’esecuzione di proiezioni specifiche sia in campo neuro vascolare che vascolare periferico
Efficienza quantica del rivelatore (DQE): non inferiore al 60%
Elevate prestazioni in termini di risoluzione spaziale e di contrasto, con una matrice del detector composta da pixel di dimensioni più contenute possibili
Sistema digitale di memorizzazione ed elaborazione con elevata capacità di memoria, completo di tutti i software per il processing e la visualizzazione delle immagini;
Dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti in funzione del tipo di esame, con disponibilità di libera variazione
Dotazione dell’acquisizione scopica in forma sottrattiva (tecnica road-map);
Road mapping 3D delle strutture vascolari
Memorizzazione automatica dell’ultima scena fluoroscopica e revisione automatica delle sequenze acquisite
Preferibilmente dotato di controllo dell’intero sistema in sala d’esame con esecuzione dell’acquisizione sia in sala angiografica che in sala controllo
Saranno considerati con attenzione eventuali sistemi di riduzione della dose al Paziente e agli operatori, e contestuale miglioramento della qualità d’immagine
Angiografia rotazionale con sottrazione, eseguita con elevata velocità dell’arco ed elevato campionamento dell’angolo
Dotazione di tutti i software di trattamento immagine: filtri, enfatizzazione dei bordi, rimascheramento, pixel-shift, opacizzazione massima, opacizzazione minima CO2 ecc.
Software per analisi vascolare comprendente calibrazione manuale ed automatica, misurazione di lunghezze, angoli e stenosi
Software per angiografia 3D e per ricostruzioni cone beam CT (CBCT)
Preferibilmente ulteriore software di supporto all’attività interventistica (roadmap integrato con volumi CT/MR; software per la sovrapposizione di studi TC sull’immagine fluoroscopica intraprocedurale)
Preferibilmente altri programmi di supporto che con l’ausilio di immagini 3D consentano un feedback dinamico della reali posizioni di cateteri, guide ed aghi
Possibilità di archiviazione su DVD/CD ROM in formato DICOM 3 senza l’ausilio di software proprietari e con visualizzatore DICOM incorporato
Presenza delle seguenti interfacce DICOM: o DICOM send per il trasferimento delle immagini sulla rete; o DICOM Query-Retrieve per richiamare immagini dalla rete o DICOM Print per la documentazione delle immagini attraverso stampanti di rete o DICOM Worklist per la ricezione dell’anagrafica del Paziente direttamente dal RIS o DICOM MPPS o DICOM Structured Report, per la memorizzazione, trasmissione e condivisione dei dati di refertazione con links alle immagini, alle regioni di interesse ROI e alle forme d’onda, misure di strutture, etc. o DICOM Radiation Dose Structured Report (RDSR) per la memorizzazione e trasmissione dei dati dosimetrici anche per analisi statistiche
Tastiera alfanumerica, per annotazioni e gestione dei dati paziente
MONITOR
In sala d’esame, monitor TFT da almeno 56” in cui sia possibile gestire, a discrezione dell’operatore, un elevato numero di segnali in ingresso per visualizzarli in finestre personalizzabili per numero, posizione e dimensioni. Visualizzazione in sala i dati operativi e quelli relativi all’esposizione
Preferibilmente dotato di un sistema di visualizzazione, sul monitor principale o su un monitor aggiuntivo posizionato accanto ad esso, i parametri vitali ed emodinamici del Paziente
In sala controllo, due monitor TFT da almeno 19”, per visualizzare le immagini in tempo reale
Tutti i monitor devono avere schermo piatto antiriflesso e, preferibilmente, sensore di luce ambiente per la regolazione automatica della luminosità
WORKSTATION
Stazione di lavoro autonoma, anche per angiografia 3D, completamente indipendente per il trasferimento automatico delle sequenze acquisite e la successiva elaborazione, conforme allo standard DICOM 3 e in grado di ricevere ed elaborare immagini da diverse modalità, quali esami Angiografici, esami CT, esami RMN, etc.
Workstation completa di masterizzatore di CD/DVD-Rom in formato DICOM per la creazione di un archivio
Gestione diretta dei modelli 3D direttamente in sala esame
Collegamento digitale diretto con l’angiografo
esportazione delle immagini nei formati HTML, PDF, JPEG, MPEG, AVI
Importazione dei volumi di immagini dal sistema PACS, da CD/DVD, e da altri sistemi
Completo di pacchetti di software dedicati all’interventistica neuro, vascolare ed oncologica, anche per la pianificazione dei trattamenti compreso il “virtual stenting”
La consolle deve avere almeno un monitor TFT-LCD da almeno 19”
Completo di apparecchiature e relativi arredi per la opportuna collocazione nella sala controllo
Specificare:
Dimensioni e peso
Caratteristiche tecniche e dimensioni dei monitor dell’interfaccia utente
Caratteristiche tecniche delle apparecchiature di sala controllo
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Allarmi presenti
Accessori forniti a corredo e opzionali
Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature a corredo
MISURATORE ATC PER MONITORAGGIO DELLA COAGULAZIONE
INIETTORE
Siringa con capacità non inferiore a 200 cc
Consolle di comando a distanza da collocare in sala controllo
Allarme per presenza di aria
Sistema di controllo del flusso (velocità e pressione)
GRUPPO DI CONTINUITÀ
DEFIBRILLATORE:
Semiautomatico e manuale
Forma d’onda: bifasica possibilmente rettilinea con durata massima circa pari a 10 millisecondi
Completo di monitor
Livelli di energia regolabili su almeno 10 livelli;
Energia erogabile: circa 200J
Piastre fisse e monouso adulti e pediatriche (da fornire a corredo n.3 per adulti e n.1 pediatriche monouso)
Completo di n. 2 cavi ECG
Autonomia in batteria: almeno 20 scariche alla massima energia oppure 1 ora di monitoraggio
Alimentatore e carica batterie integrati
Completo di stampante
Specificare:  Dimensioni e peso;  Eventuale esclusività del monouso dedicato;  Numero derivazioni cavo ECG;  Allarmi presenti;  Accessori forniti a corredo e opzionali.
APPARECCHIO PER ANESTESIA:
Sistema per anestesia a carrello mobile
Modalità a circuito chiuso, semichiuso, semiaperto, bassi flussi;
Sistema di ventilazione a concertina o pistone;
Limitato in pressione e volumetrico con volume corrente minimo di 20 ml in modalità volumetrica;
Modalità di ventilazione: Manuale e Spontanea, volume corrente garantito con compensazione delle perdite;
Deve disporre di controlli elettronici su ventilatore, miscelatore gas freschi e vaporizzatore a controllo elettronico;
Completo di monitor per la misura e controllo dei seguenti parametri respiratori: o Volume corrente o Frequenza respiratoria o Volume minuto o FiO2% o Paw o Pressione media o Pressione inspiratoria massima o Pressione di plateau o PEEP o Monitoraggio espiratorio dei gas alogenati o End Tidal CO2 e O2
Presenza di allarmi;
Autotest iniziale con possibilità di bypass in caso di emergenza;
Possibilità di ventilazione in aria ambiente in caso di malfunzionamento dell’impianto dei gas medicali;
Possibilità di installazione di diversi tipi di bombole;
Presenza di controllo automatico per il mantenimento di un minimo del 30% di O2 indipendentemente dalla regolazione dell’N2O;
 Completo di monitor emodinamico con le seguenti caratteristiche: o controllo e visualizzazione dei parametri emodinamici e vitali o ECG o SPO2 o NIBP o Temperatura o Analisi aritmie o Trend grafico o Allarmi selezionabili dall’operatore o Batteria interna con autonomia di circa 60’
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili con almeno 30 minuti di autonomia;
Circuito paziente, preferibilmente riscaldato, sterilizzabile in autoclave;
Possibilità di interfaccia seriale.
Completo di videolaringoscopio accessoriato.
Dimensioni e peso
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Allarmi presenti
Accessori forniti a corredo e opzionali

## Lotto II
ALLEGATO 3.A1
Scheda riepilogativa assistenza post vendita
Lotto II - Ecotomografi di diverse tipologie occorrenti alle varie UU.OO. della ASL Roma 1 – quantità: 3
Ecocardiografo di alta fascia – quantità: 1
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Modalità di esame: B-mode/M-mode, Doppler PW, HPRF, Doppler CW,Color Power Doppler, Color Doppler ad elevata risoluzione spaziale
Connettività di sonde: Lineare Elettronica, Convex Elettronica, Phased Array, Transesofagea
Commutazione elettronica di almeno tre trasduttori elettronici collegati contemporaneamente
Monitor LCD a colori ad alta risoluzione con schermo non inferiore a 19”, montato su braccio estendibile ed orientabile in tutte le direzioni
Elevato valore di range dinamico, superiore a 200 dB
Possibilità di consolle completa di touch programmabile
Seconda armonica tissutale con elevato numero di frequenze di trasmissione
Algoritmi di elaborazione del segnale per la riduzione del rumore e degli artefatti
Visualizzazione di almeno 4 immagini ecografiche contemporanee durante l’esame
Sistema di Compound a più direzioni selezionabili dall’operatore per il miglioramento della risoluzione dell’immagine, attivo in Colore, Doppler ed Armonica di tessuto contemporaneamente e con tutte le sonde
Funzione triplex mode in tempo reale su tutti trasduttori
Funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine B-mode e della scala Doppler con singolo tasto
Imaging multifrequenza a larga banda con possibilità di variare la frequenza in trasmissione
Profondità di scansione B-Mode su trasduttore convex preferibilmente non inferiore a 35 cm
Fascio doppler inclinabile su tutte le sonde, con possibilità di regolazione in tempo reale del frame rate, della scala di velocità e del volume campione
Color doppler angiografico per la visualizzazione di flussi lenti in piccoli vasi, ad alta sensibilità ed indipendente dall’angolo
Completo di pacchetti software per i calcoli cardiaci, vascolari, internistici, per ecostress sia farmacologico che da sforzo, con possibilità di evidenziare, per la comparazione, più immagini in diverse finestre
Completo di Doppler Tissutale integrato, con possibilità di eseguire la quantificazione dei risultati e l’analisi dei profili di velocità in più punti
Modulo per lo studio della resincronizzazione cardiaca completo di indici di riferimento estrapolati dalle principali pubblicazioni internazionali
Modulo integrato nella piattaforma per l’acquisizione di immagini cardiologiche 3D/4D in real time
Modulo per l’utilizzo del mezzo di contrasto per Opacizzazione del ventricolo sinistro operante anche con trasduttore volumetrico e con calcolo delle curve di refilling
Studio del flusso coronarico, con calcolo integrato della riserva coronarica
Dotato di analisi Strain 2D integrato e Strain Rate
Modulo Stress Eco integrato con acquisizione continua per stress da esercizio e farmacologico, comprensivo di rilevazione automatica dello Strain durante stress
Tecnologia 3D per il riconoscimento automatico del bordo endocardico e calcolo automatico dei volumi settoriali su 17 settori con calcolo della DS del tempo al minimo volume
Visualizzazione multi planare dei volumi acquisiti
Zoom con il maggiore fattore di ingrandimento possibile, funzionante sia con immagine in real time, sia con immagine congelata, sia con immagine proveniente dal cineloop
Zoom digitale senza perdita di risoluzione
Archivio digitale completo di hard disk di almeno 500 G, Masterizzatore CD e DVD e prese USB per supporto di dischi rimovibili e collegamento diretto a stampanti
Memorizzazione in formato digitale di immagini, cineloop, dati diagnostici e anagrafici del paziente
Completo di connettività al protocollo DICOM completo per la trasmissione/archiviazione di immagini/referti in rete e per il collegamento al sistema informatico strutturato (PACS)
Dotato di carrello maneggevole munito di porta sonde con ripiani per alloggiamento periferiche
Sistema ergonomico e maneggevole
Completo di n.1 stampante B/N e n.1 stampante a colori
Uscite standard per connessione a PC, uscita video per connessione a dispostivi esterni
Consegna chiavi in mano con archiviazione immagini sul sistema integrato di gestione per cartelle cliniche multimediali MEDarchiver e modulo per gestione liste di lavoro con MEDarchiver
Il sistema dovrà essere corredato dalle seguenti sonde: - N. 1 sonda cardiologia settoriale a matrice da 4 MHz circa; - N. 1 sonda lineare vascolare a larga banda orientativamente con frequenza centrale intorno a 8 MHz; - N. 1 sonda transesofagea multiplana 2D/3D; - N. 1 sonda transtoracica 3D/4D.
Specificare:
Dimensione e peso
Accessori forniti a corredo
Accessori opzionali
Caratteristiche migliorative
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Ecocardiografo di media fascia – quantità: 1
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Elevato valore di range dinamico, superiore a 200 dB
Scansioni Phased Array, Lineare, Convex
Monitor LCD a colori ad alta risoluzione con schermo non inferiore a 17”
Algoritmi di elaborazione del segnale per la riduzione del rumore e degli artefatti
Modalità di lavoro: B-mode/M-mode, Doppler PW, Doppler CW,Color Power Doppler direzionale
Commutazione elettronica dei trasduttori elettronici collegati contemporaneamente
Funzione triplex mode in tempo reale su tutti i trasduttori
Imaging multifrequenza a larga banda con possibilità di variare la frequenza in trasmissione
Software per immagini in seconda armonica tissutale
Fascio doppler inclinabile su tutte le sonde, con possibilità di regolazione in tempo reale del frame rate, della scala di velocità e del volume campione
Completo di Doppler Tissutale integrato, con possibilità di eseguire la quantificazione dei risultati e l’analisi dei profili di velocità in più punti
Possibilità di eseguire misurazioni di distanze e aree su tutti i piani tridimensionali sia di immagini 3D bianco e nero che 3D colore
Modulo per la quantificazione 3D della valvola mitrale
Completo di pacchetti software per i calcoli cardiaci, vascolari, internistici, per ecostress sia farmacologico che da sforzo, con possibilità di evidenziare, per la comparazione, più immagini in diverse finestre
Modulo per lo studio della resincronizzazione cardiaca completo di indici di riferimento estrapolati dalle principali pubblicazioni internazionali
Studio del flusso coronarico, con calcolo integrato della riserva coronarica
Dotato di analisi Strain 2D integrato e Strain Rate
Modulo Stress Eco integrato con acquisizione continua per stress da esercizio e farmacologico, comprensivo di rilevazione automatica dello Strain durante stress
Teconologia 3D per il riconoscimento automatico del bordo endocardico
Memorizzazione in formato digitale di immagini, cineloop, dati diagnostici e anagrafici del paziente
Archivio digitale completo di hard disk di almeno 80 G, Masterizzatore CD e DVD e prese USB per supporto di dischi rimovibili e collegamento diretto a stampanti
Zoom con il maggiore fattore di ingrandimento possibile, funzionante sia con immagine in real time, sia con immagine congelata, sia con immagine proveniente dal cineloop
Uscite standard per connessione a PC, uscita video per connessione a dispostivi esterni
Completo di connettività al protocollo DICOM completo per la trasmissione/archiviazione di immagini/referti in rete e per il collegamento al sistema informatico strutturato (PACS);
Completo di n.1 stampante B/N n.1 stampante a colori;
Dotato di carrello maneggevole munito di porta sonde con ripiani per alloggiamento periferiche.
Il sistema dovrà essere corredato dalle seguenti sonde: - N. 1 sonda cardiologia settoriale a matrice da 4 MHz circa - N. 1 sonda lineare vascolare a larga banda orientativamente con frequenza centrale intorno a 8 MHz
Specificare:
Dimensione e peso
Accessori forniti a corredo
Accessori opzionali
Caratteristiche migliorative
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Ecocardiografo di media fascia – quantità: 1
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Elevato valore di range dinamico, superiore a 200 dB
Scansioni Phased Array, Lineare, Convex
Monitor LCD a colori ad alta risoluzione con schermo non inferiore a 17”
Algoritmi di elaborazione del segnale per la riduzione del rumore e degli artefatti
Modalità di lavoro: B-mode/M-mode, Doppler PW, Doppler CW,Color Power Doppler direzionale
Commutazione elettronica dei trasduttori elettronici collegati contemporaneamente
Funzione triplex mode in tempo reale su tutti i trasduttori
Imaging multifrequenza a larga banda con possibilità di variare la frequenza in trasmissione
Software per immagini in seconda armonica tissutale
Fascio doppler inclinabile su tutte le sonde, con possibilità di regolazione in tempo reale del frame rate, della scala di velocità e del volume campione
Completo di Doppler Tissutale integrato, con possibilità di eseguire la quantificazione dei risultati e l’analisi dei profili di velocità in più punti
Possibilità di eseguire misurazioni di distanze e aree su tutti i piani tridimensionali sia di immagini 3D bianco e nero che 3D colore
Modulo per la quantificazione 3D della valvola mitrale
Completo di pacchetti software per i calcoli cardiaci, vascolari, internistici, per ecostress sia farmacologico che da sforzo, con possibilità di evidenziare, per la comparazione, più immagini in diverse finestre
Modulo per lo studio della resincronizzazione cardiaca completo di indici di riferimento estrapolati dalle principali pubblicazioni internazionali
Studio del flusso coronarico, con calcolo integrato della riserva coronarica
Dotato di analisi Strain 2D integrato e Strain Rate
Modulo Stress Eco integrato con acquisizione continua per stress da esercizio e farmacologico, comprensivo di rilevazione automatica dello Strain durante stress
Teconologia 3D per il riconoscimento automatico del bordo endocardico
Memorizzazione in formato digitale di immagini, cineloop, dati diagnostici e anagrafici del paziente
Archivio digitale completo di hard disk di almeno 80 G, Masterizzatore CD e DVD e prese USB per supporto di dischi rimovibili e collegamento diretto a stampanti
Zoom con il maggiore fattore di ingrandimento possibile, funzionante sia con immagine in real time, sia con immagine congelata, sia con immagine proveniente dal cineloop
Uscite standard per connessione a PC, uscita video per connessione a dispostivi esterni
Completo di connettività al protocollo DICOM completo per la trasmissione/archiviazione di immagini/referti in rete e per il collegamento al sistema informatico strutturato (PACS);
Completo di n.1 stampante B/N n.1 stampante a colori;
Dotato di carrello maneggevole munito di porta sonde con ripiani per alloggiamento periferiche.
Il sistema dovrà essere corredato dalle seguenti sonde: - N. 1 sonda cardiologia settoriale a matrice da 4 MHz circa - N. 1 sonda lineare vascolare a larga banda orientativamente con frequenza centrale intorno a 8 MHz
Specificare:
Dimensione e peso
Accessori forniti a corredo
Accessori opzionali
Caratteristiche migliorative
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Ecotomografo multidisciplinare di fascia media – quantità: 1
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Modalità di esame: B-Mode, Color, Power Doppler, Doppler pulsato (PW)
Connettività di sonde per scansioni convex, microconvex/vettoriali, lineari, endocavitarie, settoriali elettroniche e volumetriche 3D/4D
Consolle/pannello operativo ergonomico, regolabile in altezza e orientabile (consolle operativa svincolata dal corpo macchina)
Consolle/pannello operativo con possibilità di selezione del maggior numero di funzioni principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni, …)
Capacità di archiviazione immagini su hard disk integrato non inferiore a 500 GB
Elevata capacità del processore, sistema operativo e interfaccia user friendly
Dotato di monitor da almeno 17” tipo LCD , ad alta risoluzione, dotato di braccio snodato, articolato e direzionabile
Tre porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) e una attiva per no imaging (pencil)
Triplex mode su tutte le sonde offerte
Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine Bmode e immagine Color Doppler/Power Doppler
Zoom digitale, sia in scrittura che in lettura, senza perdita di risoluzione, funzionante sia in tempo reale che su immagini congelate, clip da archivio ed in cine loop
Cine loop minimo 512 frames (fps) con possibilità di gestione in maniera prospettica o retrospettiva
Gestione di regolazione dei parametri di immagine sia in tempo reale sia da archivio, in pre e post-processing
Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata. Ampia gamma di calcoli e misure dedicate ai vari distretti (esempio: volumetria prostatica, percentuale di stenosi carotidea, ...)
Ottimizzazione automatica del B-Mode e del Doppler con un solo tasto
Profondità di scansione ≥ 30 cm
Dynamic range massimo del sistema non inferiore a 180 dB
Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto
Focalizzazione dinamica su tutte le sonde offerte
Pacchetti di misure avanzate per urologia, cardiologia adulti e pediatrica, vascolare, ginecologia, ostetricia e relative applicazioni
Report per immagini, misure e dati paziente
Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale" dell'Amministrazione
Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard Disk esterno sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, …)
Steering sul colore e in bianco e nero su sonda lineare
Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti
Funzione di ricostruzione panoramica
Software di misurazione automatica/semi-automatica dell'intima vascolare (IMT)
Modulo sonoelastografico, con immagine duale e simultanea. Applicazione dell'elasto in real time sull’intera immagine ecografica o su ROI modificabili dall'operatore. Metodica STRAIN, per comparazione qualitativa, su sonde lineari ed endocavitarie
Completo di connettività al protocollo DICOM completo per la trasmissione/archiviazione di immagini/referti in rete e pEr il collegamento al sistema informatico strutturato (PACS)
Completo di n.1 stampante B/N n.1 stampante a colori
Dotato di carrello maneggevole munito di porta sonde con ripiani per alloggiamento periferiche
Il sistema dovrà essere corredato dalle seguenti sonde: - N. 1 Sonda convex per esami addominali con range di frequenza da almeno 2 a 5 MHz - N. 1 Sonda lineare, per esami superficiali, tiroide, small parts, attivabile anche in color Doppler, con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz e campo di vista massimo ≥ 50 mm impostabile dall'operatore - N. 1 Sonda lineare ad alta frequenza per gli esami della mammella con frequenza da almeno 6 a 16 MHz e campo di vista massimo superiore a 30 mm impostabile dall’operatore
Specificare:
Dimensione e peso
Accessori forniti a corredo
Accessori opzionali
Caratteristiche migliorative
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Esportazione di immagini, videoclip e dati in formati compatibili con il Sistema Ospedaliero
Specificare:
Dimensioni e peso dei componenti del sistema
Accessori forniti a corredo
Accessori opzionali
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware

## Lotto III
ALLEGATO 3.A1
Scheda riepilogativa assistenza post vendita
Lotto III - Elettrocardiografi di alta fascia – quantità: 3
SPECIFICARE
DITTA
COSTRUTTORE
MODELLO
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Acquisizione simultanea automatica e manuale delle 12 derivazione reali
Filtri digitali a fase lineare: filtro rete, filtro stabilizzazione linea base e almeno tre filtri per tremori muscolari a diverse frequenze
I formati a 3 e 6 derivazioni devono essere registrabili in continuo senza limiti di tempo
Range di frequenza: almeno pari a 0.1-150 Hz (-3dB)
ECG temporizzato
Display LCD retroilluminato di dimensioni non inferiori a 10”
Marcatura degli eventi con possibilità di contrassegnare fino a circa 10 eventi indipendenti per il riesame e le successive analisi
Formato del referto in PDF, XML, DICOM o formati editabili
Dotato preferibilmente di sistema per il recupero automatico dell’ECG precedente o dell’elenco di ECG disponibili per il paziente corrente
Creazione di liste di lavoro dei pazienti contenenti dati anagrafici completi per il successivo recupero;
Presenza di indicatori della qualità del segnale
Stampante integrata con acquisizione e stampa in tempo reale con eventuale visualizzazione su PC
ECG munito di carrello con cestello porta oggetti e ruote antistatiche
ECG munito di braccio a pantografo per sostegno cavo paziente
ECG preferibilmente corredato da programma di interpretazione dati
Alimentazione a rete e a batteria, con autonomia più elevata possibile
Velocità di trascinamento carta regolabile da circa 5 mm/s a circa 50 mm/s
Memorizzare di almeno fino a 40 ECG in formato digitale
Modalità di trasmissione del segnale ECG tramite opzioni multiple che includono: modem interno, LAN e wireless LAN
Specificare:
Dimensioni e peso;
Allarmi e protezioni presenti;
Presenza di batterie e loro autonomia;
Accessori forniti a corredo e opzionali.