PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI MEZZI DI PRELIEVO

E TRASPORTO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI IN FASE LIQUIDA PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA E DI UN SISTEMA COMPLETO PER L’ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI IN STRATO SOTTILE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA - REGIONE LAZIO)

ALLEGATO 8

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

 presenta il seguente Schema di Offerta Tecnica;

	 dichiara che l’Offerta Tecnica presentata si compone di sistema tale da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

	 dichiara che il sistema offerto è conforme  ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

	 dichiara le caratteristiche di seguito riportate in tabella nella colonna Caratteristica prodotto offerto.

| SISTEMA PER L'ALLESTIMENTO AUTOMATICO DI VETRINI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti MINIMI richiesti | Presenza requisito richiesto |  | Indicare pagina/e di riferimento nella scheda tecnica |
| Essere un sistema automatico nuovo di fabbrica e di ultima generazione che consenta l'allestimento in strato sottile di preparati citologici cervicali, a partire dal prelievo in fase liquida, per l'esecuzione dell'esame citologico (Pap test) per lo screening primario del carcinoma della cervice uterina, per la citologia di triage o per altra diagnostica |  |  |  |
| Utilizzare un sistema di lettura del codice a barre per l'identificazione e la tracciabilità dei campioni e dei flussi di lavoro, e garantire l'esatto abbinamento codice contenitore-vetrino mediante laser, serigrafia o metodi similari, che siano resistenti alla successiva immersione del vetrino nei reagenti e coloranti |  |  |  |
| Essere fornito di sistemi di controllo/allarme per eventuali errori di procedura e interruzioni del processo |  |  |  |
| Essere in grado di allestire il preparato citologico senza generare contaminazioni da trascinamento, per l'eventuale esecuzione successiva del test HPV- DNA |  |  |  |
| Fornire l'allestimento di vetrini con distribuzione omogenea della cellularità, randomizzata e rappresentativa, su un'area circolare di almeno 13 mm. di diametro |  |  |  |
| Essere indicata la quantità massima, espressa in ml., di liquido che può essere prelevato come pre-aliquota per l'esecuzione a monte del test HPV-DNA | indicare |  |  |
| Fornire l'allestimento di preparati citologici in strato sottile pronti per la colorazione di routine e/o da sottoporre a colorazioni speciali, immunocitochimica, analisi degli acidi nucleici |  |  |  |
| Fornire vetrini di dimensioni standard, compatibili con i più comuni strumenti automatici per la colorazione e il montaggio |  |  |  |
| Fornire tutto il materiale di consumo, accessori e quant'altro necessario per il corretto allestimento dei campioni dal prelievo al vetrino, compresa la fornitura dei reagenti e coloranti necessari per la colorazione di Papanicolaou |  |  |  |
| Essere comprensivo di idoneo gruppo di continuità UPS che garantisca il completamento del ciclo |  |  |  |
| Essere completo di software gestionale in grado di interfacciarsi bi-direzionalmente con il Sistema Informativo del Laboratorio (LIS) e con il Sistema Informativo Regionale (….): flusso dati in entrata dai centri di prelievo dello screening (anagrafica prelievo), interfaccia con l'accettazione del campione in laboratorio, e in uscita (invio dei risultati ai Coordinamenti dello screening). Al riguardo si specifica che i LIS attualmente operativi nei due Centri di riferimento regionali sono WINSAP e OPENLIS per l'AO S. Giovanni-Addolorata e ARMONIA per la ASL RM 1 |  |  |  |
| Essere conforme alle norme di sicurezza CEI 66-5 e adeguato alle compatibilità elettromagnetiche contro i radio disturbi (EMC) |  |  |  |
| essere garantita la marcatura CE IVD del flusso diagnostico complessivo, dal prelievo al test HPV-DNA al test citologico e dal prelievo al test citologico al test HPV-DNA |  |  |  |
| Essere dotato di manuali di installazione e utilizzo in lingua italiana o con traduzione in italiano Qualsiasi operazione consigliata nei suddetti manuali si intende obbligatoria per l'installazione a cura del Fornitore aggiudicatario |  |  |  |
| Garantire l'allestimento minimo giornaliero di almeno 150 preparati citologici |  |  |  |
| Essere dichiarata la produttività minima giornaliera degli strumenti offerti, specificando la durata di un intero ciclo in ore, e la produttività oraria | indicare |  |  |
| Essere indicate le operazioni di manutenzione giornaliera e settimanale che devono essere eseguite obbligatoriamente sullo strumento per il suo buon funzionamento | descrivere |  |  |
| Requisiti PREMIALI | Attributo |  | Indicare pagina/e di riferimento nella scheda tecnica |
| Caratteristiche dei sistemi di controllo/allarme per eventuali errori di procedura e/o interruzioni del processo presenti sul sistema | descrivere |  |  |
| Produttività in termini di numero di test processati dello strumento nel corso della giornata lavorativa calcolata su 8 h | indicare |  |  |
| Possibilità di lettura computer-assistita |  |  |  |
| Assistenza tecnica: modalità di presa in carico e tempi di intervento | descrivere |  |  |
| Assistenza tecnica: modalità di presa in carico e tempi di risoluzione guasti | descrivere |  |  |
| Dimensioni area di lettura del vetrino, espresse in mm. | indicare |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale dell’attrezzatura espressa in mq | indicare |  |  |
| Modalità di svuotamento del contenitore dei rifiuti liquidi, finalizzata al minor aggravio su gli Operatori rispetto sia alle operazioni manuali sia all’esposizione a sostanze tossiche | descrivere |  |  |
| Formazione: sono oggetto di valutazione soluzioni che garantiscano la puntuale e completa autonomia degli Operatori nello svolgimento delle attività, con particolare riguardo alla periodicità del mantenimento ed aggiornamento delle competenze e al numero di Operatori formati nell’arco dell’intera fornitura | descrivere |  |  |
| DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO E DEI MEZZI DI TRASPORTO |  |  |  |
| Requisiti MINIMI richiesti | Presenza requisito richiesto |  | Indicare pagina/e di riferimento nella scheda tecnica |
| Permettere di eseguire l’indagine citologica “a monte e a valle” del test HPV DNA senza generare contaminazioni da trascinamento |  |  |  |
| Compatibilità con almeno 2 o più sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA tra quelli validati per lo screening cervicale, riportati nel Documento GISCi-ONS "Test HPV validati per lo screening del carcinoma della cervice uterina" Rapporto di aggiornamento N°2, come raccomandato nel Rapporto Italiano di HTA 2012 "Ricerca del DNA di Papillomavirus umano (HPV) come test primario per lo screening dei precursori del cancro del collo dell'utero" e nel Documento GISCi "Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario" 2^ Edizione, 2017 |  |  |  |
| Specificare con quali sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA sono compatibili | descrivere |  |  |
| Garantire corretto campionamento di cellule esocervicali e endocervicali: descrivere tipo di dispositivo/i proposti | descrivere |  |  |
| Garantire corretta conservazione e stabilità dei campioni senza necessità di refrigerazione per almeno due settimane dal prelievo: dichiarare tempi di stabilità per test citologico e tempi di stabilità per i test HPV eseguibili con il sistema di trasporto |  |  |  |
| Specificare nel dettaglio la tipologia e la composizione del liquido conservante di trasporto | descrivere |  |  |
| Dichiarare la quantità di soluzione liquida di trasporto di ciascun contenitore (minimo 10 ml.) | indicare |  |  |
| Garantire la perfetta tenuta del contenitore di trasporto |  |  |  |
| Preservare i determinanti antigenici per indagini di immunocitochimica |  |  |  |
| Requisiti PREMIALI | Presenza requisito richiesto |  | Indicare pagina/e di riferimento nella scheda tecnica |
| Tipologia e composizione del liquido conservante di trasporto secondo il criterio di minore tossicità | descrivere |  |  |
| Quantità di soluzione liquida di trasporto, espressa in ml. | indicare |  |  |
| Tempo di stabilità, senza refrigerazione, del campione per l’allestimento della citologia in strato sottile, espresso in settimane | indicare |  |  |
| Tempo di stabilità, senza refrigerazione, del campione per l’esecuzione del test HPV-DNA, espresso in settimane | indicare |  |  |
| Numero di test HPV-DNA validati per lo screening eseguibili sul campione. (inteso come numerosità delle tecnologie validate, compatibili col dispositivo di raccolta del campione) | indicare |  |  |
| Sostenibilità ambientale |  |  |  |
| Requisiti PREMIALI | Presenza requisito richiesto |  | Indicare pagina/e di riferimento nella scheda tecnica |
| Sostenibilità ambientale: Il punteggio verrà attribuito alle misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. utilizzo di imballaggi secondari in materiale riciclato) | descrivere |  |  |
| Certificazione OHSAS 18001 In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI |  |  |  |

Data _________________

Firma _______________________