## Alta Tecnologia
ALLEGATO 3.A1
Scheda riepilogativa caratteristiche tecniche
Apparecchi per anestesia ad alta tecnologia – quantità: 8
SPECIFICARE
FORNITORE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
Ventilatore automatico volumetrico e presso metrico controllato elettronicamente;
Possibilità di ventilazione a circuito chiuso e semichiuso per bassi flussi;
Miscelatore dei gas di tipo elettronico, con possibilità di erogare una miscela di ossigeno e alogenato una fonte alternativa in caso di emergenza;
Preferibilmente dotato di vaporizzatore a controllo elettronico;
Ventilazione per adulti, bambini e neonati;
Display a colori da circa 12” per la gestione dei parametri ventilatori e monitoraggio respiratorio, con visualizzazione contemporanea di almeno tre curve selezionabili;
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili con almeno 30 minuti di autonomia;
Modalità ventilatorie: CMV, PCV, SIMV in volume e pressione, Manuale e Spontanea, PEEP elettronica integrata con passaggio dalla modalità meccanica a quella manuale e viceversa;
Volume corrente regolabile da 20 ml;
Pressione regolabile in PCV da 5 cm H2O;
Frequenza respiratoria regolabile;
Trigger a flusso regolabile fino a circa 10 l/min;
Pausa inspiratoria regolabile;
PEEP elettronica regolabile fino ad almeno 20 cm H2O;
Valori inspiratori ed espiratori di CO2, O2, N2O e alogenati con identificazione automatica dell’alogenato tramite modulo gas integrato;
Analisi della meccanica ventilatoria con visualizzazione di curve di pressione e flusso e loop p/v, f/v;
Allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno ed apnea;
Circuito paziente compatto, facilmente separabile dall’apparecchio, smontabile senza l’utilizzo di utensili accessori e sterilizzabile in autoclave;
Dotato preferibilmente di sistema automatico di gestione dell’anestesia a bassi flussi;
Dotato di flussometro addizionale di ossigeno;
Monitor per il monitoraggio emodinamico con le seguenti caratteristiche di minima: Display a colori LCD preferibilmente touch sreen da almeno 12”; Monitor di tipo asportabile con batteria della durata di circa 2 ore; Visualizzazione contemporanea di almeno 6/8 tracce; Parametri visualizzabili: ECG/Respiro con analisi del tratto ST; Pressione non invasiva Pressione invasiva (2 canali) Temperatura (2 canali) Saturazione d’ossigeno con curva del polso (SpO2) Monitoraggio della profondità dell’anestesia Disponibilità di Trend grafici e numerici fino a 24 ore; Interfacciamento con Rete Standard Ethernet; Dotato di allarmi acustici e visivi regolabili dall’utente.
Dimensioni e peso;
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware;
Allarmi presenti;
Accessori forniti a corredo e opzionali.

## Media Tecnologia
ALLEGATO 3.A1
Scheda riepilogativa caratteristiche tecniche
Apparecchi per anestesia di media tecnologia – quantità: 3
SPECIFICARE
FORNITORE
COSTRUTTORE
MODELLO
CND
Possibilità di ventilazione in circuito semiaperto, chiuso, semichiuso ed a bassi flussi
Test automatico iniziale, con possibilità di interruzione e/o non esecuzione dello stesso in caso di emergenza
Idoneo per il trattamento ventilatorio di tutte le tipologie paziente: obesi, adulti, pediatrici neonatali e prematuri anche a bassi flussi
Ampio display a colori per la gestione dei parametri ventilatori e monitoraggio respiratorio, con visualizzazione contemporanea di almeno tre curve e 2 loop ventilatori
Miscelatore 3 gas elettronico Aria/O2/N2O controllato da microprocessore con sistema di sicurezza di cut-off del protossido in caso di assenza di ossigeno
Circuito paziente compatto, sterilizzabile e capace di garantire la ventilazione ininterrotta anche in caso di perdite a bassi flussi
Modalità ventilatorie: VCV, PCV, manuale/spontanea
Volume corrente regolabile da circa 20 ml a 1500 ml
Trigger a flusso ad alta sensibilità
Pausa inspiratoria regolabile
PEEP regolabile elettronicamente da 0 ad almeno 20 cm H2O
Calcolo della compliance del sistema e relativa compensazione
Allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno ed apnea
Dotato di opportuni sistemi di sicurezza per la prevenzione dell’ipossia intraoperatoria
Monitoraggio gas respiratori con visualizzazione di: Concentrazione gas anestetici, concentrazione N2O, concentrazione O2, concentrazione CO2, e identificazione automatica del gas alogenato in uso;
Possibilità di sostituzione della calce sodata senza interruzione della ventilazione
Monitor per il monitoraggio emodinamico con le seguenti caratteristiche di minima: • Display a colori LCD preferibilmente touch screen di almeno 12” con visualizzazione fino a 8 tracce contemporaneamente; • Monitoraggio continuo di valori medi e trend grafici e tabellari e full disclosure di almeno 24 ore, con acquisizione dei seguenti parametri vitali: o ECG/Respiro con analisi del tratto ST o Pressione non invasiva o Pressione invasiva (2 canali) o Temperatura (2 canali) o Saturazione d’ossigeno con curva del polso (SpO2) • Interfacciamento con Rete Standard Ethernet; • Dotato di allarmi acustici e visivi regolabili dall’utente.
Dimensioni e peso
Possibilità di aggiornamenti software e/o hardware
Allarmi presenti
Accessori forniti a corredo e opzionali